ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР «Ferroplast» («Ферропласт») Модели: «Ferroplast Clean Air» («Ферропласт Клин Эйр») «Ferroplast Clean Air+» («Ферропласт Клин Эйр+») Паспорт (техническое описание, руководство по эксплуатации)

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В воздухе любых помещений находится огромное число микроорганизмов, большая часть которых задерживается в легких человека, что может привести к различным заболеваниям. Находящиеся в воздухе микроскопические организмы (например, вирусы, споры грибов, болезнетворные бактерии) обнаруживаются во всех помещениях, независимо от их профиля использования, частоты проведения уборки и т.д.

Эти организмы присутствуют в воздухе. Известно огромное количество различных видов плесени и бактерий, которые в той или иной степени являются губительными для человеческого организма, вызывая различные заболевания.

Уровень микробной загрязненности воздуха закрытых помещений зависит от воздухообмена и чистоты помещения, числа людей, соблюдения правил личной гигиены и т.д.

Для снижения уровня микробной загрязненности воздуха применяется ультрафиолет, который продуцируют UV-C лампы, позволяющие достичь минимально допустимого количества бактерий во вдыхаемом воздухе. Применять данные лампы в помещениях без вреда для человека позволяют специальные устройства – рециркуляторы бактерицидные. Одним из таких устройств является воздухоочиститель-рециркулятор «Ferroplast» («Ферропласт»), представленный двумя моделями. Модели отличаются количеством установленных UV-C ламп и предназначены для обеззараживания воздуха помещений объёмом до 75 м3 и до 100 м3.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1.Введение……………………………………………………………………………………….. 2.Назначение…………………………………………………………………….………………. 3.Технические характеристики……………………………………………………….………… 4.Комплект поставки …………………………………………………………………………… 5.Устройство и принцип работы……………………………………………………………….. 6.Оптический датчик……………………………………………………………………………. 7.Указание мер безопасности…………………………………………………………………... 8.Утилизация…………………………………………………………………………………….. 9.Подготовка изделия к работе…………………………………………………………………. 10.Порядок работы …………………………………………………………………………….... 11.Техническое обслуживание.………………………………………………………………... 12.Текущий ремонт……………………………………………………………………………… 13.Характерные неисправности и методы их устранения……………………………………. 14.Сведения о рекламациях …………………………………………………………………..... 15.Правила транспортирования и хранения …………………………………………………... 16.Гарантийные обязательства ………………………………………………………………… 17.Сведения о сертификации продукции ................................................................................... Свидетельство выпуске продукции…………………………………………………………… Гарантийный талон №1…………………………………………………………………………. Гарантийный талон №2…………………………………………………………………………. | 4 4 4 5 6 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 15 |
| --- | --- |

- ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящий паспорт является совмещенным документом с техническим описанием и руководством по эксплуатации.

1.2.Паспорт предназначен для ознакомления с воздухоочистителем - рециркулятором «Ferroplast» («Ферропласт»), (далее по тексту рециркулятор, рециркуляторы или оборудование), и устанавливает правила его эксплуатации (использования, технического обслуживания, текущего ремонта, транспортировки и хранения).

Воздухоочиститель-рециркулятор «Ferroplast» («Ферропласт») представлен двумя моделями:

- «Ferroplast Clean Air» («Ферропласт Клин Эйр»)

- «Ferroplast Clean Air +» («Ферропласт Клин Эйр +»)

1.3.В качестве источника ультрафиолетового излучения используется ртутная лампа низкого давления UV-C, не образующая озон в процессе работы, электрической мощностью 15Вт, цоколь G13. В одном рециркуляторе применяются три или пять, в зависимости от исполнения,  UV-C ламп одинаковой мощности.

1.4. Перед эксплуатацией рециркулятора внимательно изучите Паспорт на изделие.

- НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Рециркулятор  предназначен для обеззараживания воздуха бытовых, офисных и производственных помещений, квартир, жилых домов и коттеджей в присутствии  и отсутствии людей.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Основные технические характеристики рециркулятора указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| № п.п. | Параметр | Модель рециркулятора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Ferroplast Clean Air» | «Ferroplast Clean Air+» |
| 1 | Габаритный размер, (ВхШхГ) ±5, мм: | 880х370х155 | 880х370х155 |
| 2 | Вес, не более, кг. | 7,5 | 8,0 |
| 3 | Вес с подставкой передвижной, не более, кг. | 15 | 15,5 |
| 4 | Номинальное напряжение, В +/- 10% | ~220 | ~220 |
| 5 | Частота, ±1, Гц | 50 | 50 |
| 6 | Потребляемая мощность, не более, Вт | 70 | 100 |
| 7 | Мощность одной UV-C лампы, Вт | 15 | 15 |
| 8 | Количество установленных ламп, шт. | 3 | 5 |
| 9 | Производительность, ±10%, м³/ч | 100 | 100 |
| 10 | Рекомендуемый объем помещения, м³ | 75 | 100 |
| 11 | Уровень производимого шума, не более, дБА | 50 | 50 |

3.2.Облученность от источника ультрафиолетового излучения (UV-C лампы) при снятом защитно-декоративном элементе корпуса  из пластика, на расстоянии 1 метр, не менее 1,5 Вт/м².

3.3.По данным производителя ламп среднее суммарное время наработки UV-C лампы во включенном состоянии не менее 9000 часов. После 9000 часов суммарной наработки лампа не эффективна.

3.4. Рециркулятор рассчитан на непрерывную работу в присутствии людей. В отсутствии людей рекомендована работа с функцией "оптический датчик". Количество включений/выключений рециркулятора во время  работы в присутствии людей не регламентировано.

3.5.Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 2 мин.

3.6.Рецируляторы соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

3.7.Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89), соответствует IP20.

3.8. Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током - I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.9.Для фильтрации проходящего через рециркулятор потока воздушных масс в конструкции предусмотрен фильтрующий элемент.

3.10.Средний срок службы не менее 5 лет.

3.11.Наружные поверхности рециркулятора допускают протирание средствами дезинфекции, разрешёнными к применению в бытовых целях.

3.12.Условия эксплуатации рециркуляторов должны соответствовать: температура воздуха от +10°C до + 35°C; относительная влажность от 40% до 80% при температуре 25°C, атмосферное давление от 84 до 107 кПа, массовая концентрация пыли в воздухе не более 0,75  мг/м3.

3.13.В помещениях объемом до 75 м³ (для исполнения «Ferroplast Clean Air» («Ферропласт Клин Эйр»)) и в помещениях объемом до 100 м³ (для исполнения «Ferroplast Clean Air+» («Ферропласт Клин Эйр+»)) обеспечивается снижение уровня микробной обсеменённости воздуха.

3.14.Если требуется обработать помещения, превышающие показания паспортного объема производительности рециркулятора, количество рециркуляторов должно быть увеличено из расчета 1 рециркулятор на 75 м³ (для исполнения «Ferroplast Clean Air» («Ферропласт Клин Эйр»)) или один 1 рециркулятор на 100 м³ (для исполнения «Ferroplast Clean Air+» («Ферропласт Клин Эйр+»)).

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки рециркуляторов  указан в таблицах 2-3.

Таблица 2

| № п.п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Ferroplast Clean Air» («Ферропласт Клин Эйр») | 1 |
|  | Лампа бактерицидная 15 Вт* | 3 |
|  | Фильтрующий элемент* | 1 |
|  | Тара упаковочная | 1 |
|  | Паспорт | 1 |
| Запасные части |  |  |
|  | Вставка плавкая: 2А, 250В | 2 |
| Принадлежности |  |  |
|  | Подставка передвижная** | 1 |
|  | Фильтрующий элемент** | 1 |
| *- установлены в рециркулятор |  |  |
| **- не входит в обязательный комплект поставки |  |  |

Таблица 3

| № п.п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Ferroplast Clean Air» («Ферропласт Клин Эйр+») | 1 |
|  | Лампа бактерицидная 15 Вт* | 5 |
|  | Фильтрующий элемент* | 1 |
|  | Тара упаковочная | 1 |
|  | Паспорт | 1 |
| Запасные части |  |  |
|  | Вставка плавкая: 2А, 250В | 2 |
| Принадлежности |  |  |
|  | Подставка передвижная** | 1 |
|  | Фильтрующий элемент** | 1 |
| *- установлены в рециркулятор |  |  |
| **- не входит в обязательный комплект поставки |  |  |

Комплектация может варьироваться в зависимости от требований заказчика, производитель  вправе вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1.Рециркулятор выполнен в виде корпуса закрытого типа, в котором поток излучения от UV-C ламп, не образующих озон, распределяется в небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через зону с установленными  UV-C лампами.

5.2. Рециркулятор состоит из:

- корпуса из ABS пластика с возможностью крепления посредством подвесной системы  на вертикальной поверхности или подставке передвижной с колесными опорами.

- светотехнической части (UV-C  лампы,  вентиляторы, блок управления и индикации с OLED дисплеем).

5.3.Пускорегулирующая аппаратура выполнена по схеме с ЭПРА.

5.4.Подключение рециркулятора к сети питания 220 В осуществляется с помощью трехпроводного сетевого кабеля, один из проводов которого заземляющий.

5.5. На боковой части корпуса рециркулятора расположен сетевой выключатель.

5.6.На лицевую панель рециркулятора вынесены:

|  | - Дисплей - Кнопка «Время наработки» - Кнопка «Текущее время» - Окно оптического датчика Примечание: Одновременное нажатие кнопок 2 и 3 активирует меню Настройка. |
| --- | --- |

5.6.1.Дисплей 1 предназначен для отображения различной информации:

-отображение суммарного времени наработки UV-C ламп;

-отображение текущего времени в 24-часовом формате;

-предупреждение о необходимости замены UV-C  ламп по истечении полезного ресурса;

-предупреждение о неисправности UV-C  ламп;

-предупреждение о неисправности вентиляторов;

-отображение включения, отключения и настройки оптического датчика.

5.6.2.Кнопка 2 «Время наработки» выводит на дисплей информацию о суммарном времени работы (наработки) UV-C ламп, установленных в рециркуляторе. Отсчёт времени наработки производится в часах без показаний минут и не сбрасывается при отключении электропитания.

5.6.3.Кнопка 3 «Текущее время» выводит на дисплей показания текущего времени. Формат отображаемого времени 24 часовой.

5.6.4.Одновременное нажатие и удержание около 2 секунд кнопок 2 и 3 выводит на дисплей меню настроек рециркулятора. Пользователю доступны разделы:

-настройка текущего времени;

-оптический датчик;

-сброс наработки UV-C  ламп.

В разделе «Настройка текущего времени» производится настройка или корректировка показаний текущего времени согласно часовому поясу региона эксплуатации рециркулятора.

При отключении электропитания показания текущего времени не сохраняются.

В разделе «Оптический датчик» производится включение, отключение и настройка чувствительности датчика, управляющего работой рециркулятора в условиях малой освещенности помещения (темное время суток) при долговременном отсутствии действия пользователя. Подробнее в разделе  «Оптический датчик». Доступно для регулирования чувствительности 10 шагов настройки и положение «Выкл».

В разделе «Сброс наработки UV-C ламп» производится обнуление счетчика наработки полезного ресурса UV-C  ламп. Данная операция производится в качестве окончательного этапа после замены UV-C  ламп.

5.7.Полный перечень выводимых на дисплей рециркулятора информационных и предупреждающих надписей приведен в таблице 4.

Таблица 4.

| №п.п | Отображаемая надпись | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ | Отображение в момент включения рециркулятора кнопкой «Сеть» в течение 2 секунд. |
| 2 | РЕЦИРКУЛЯТОР «FERROPLAST CLEAN AIR»/ РЕЦИРКУЛЯТОР «FERROPLAST CLEAN AIR+» | Отображение в момент включения рециркулятора* кнопкой «Сеть» после отображения надписи ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ. Длительность 1-2 секунды. *- в зависимости от исполнения. |
| 3 | ВРЕМЯ НАРАБОТКИ UV-C ЛАМП | Отображение в процессе работы рециркулятора или после нажатия кнопки «Наработка UV-C ламп». Суммарное время наработки UV-C ламп в часах. Не отображается при выведении меню Настройки и при показаниях текущего времени. |
| 4 | ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ | Отображение после нажатия на кнопку «Текущее время» (часы и минуты). Не отображается при выведении меню Настройки и при показаниях времени наработки. |
| 5 | НАСТРОЙКА -Настройка часов -Режим «Оптический датчик» -Настройка чувствительности датчика -Сброс наработки UV-C ламп | Вход и выход в /из меню пользовательских настроек одновременным нажатием с удержанием двух кнопок «Текущее время» и «Наработка UV-C ламп». Навигация по списку кнопками «Текущее время» и «Наработка UV-C ламп» . |
| 6 | ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО ДАТЧИКУ | Предупредительная надпись на дисплее, отображаемая за 30 минут до отключения рециркулятора. |
| 7 | ЗАМЕНА UV-C ЛАМП ЧЕРЕЗ ХХХХ ЧАСОВ | Надпись, отображаемая на дисплее по достижении 8000 часов кратковременно при каждом включении (после выведения информации о производителе и изделии п1-п2 таблицы) |
| 8 | ЗАМЕНА UV-C ЛАМП | Надпись, отображаемая на дисплее постоянно при достижении 9000 часов |
| 9 | ОТКАЗ UV-C ЛАМП | Надпись, отображаемая на дисплее постоянно при выходе из строя нагрузки ЭПРА и ламп. Имеет приоритет над остальными надписями. |
| 10 | ВЕНТИЛЯТОР НЕ АКТИВЕН | Надпись, отображаемая на дисплее постоянно при выходе из строя нагрузки вентилятора |

- ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

6.1.В рециркуляторе реализована функция отключения  по оптическому датчику, основанная на принципе измерения  уровня освещенности помещения. Функция активна по умолчанию в настройках электронной памяти рециркулятора. При обнаружении минимального порога освещенности, свойственного отключению искусственного освещения в темное время суток, рециркулятор будет выключаться при отсутствии каких либо действия пользователя (нажатие любой кнопки пульта управления). Перед отключением, в течение 30 минут будет отображаться надпись «Отключение по датчику». Отменить режим отключения можно кратковременным нажатием на кнопку 2 или 3. Если отключение рециркулятора уже произошло, повторное включение возможно только кнопкой «Сеть» на боковой части корпуса.

6.2.Для активации или дезактивации датчика необходимо зайти в меню настроек рециркулятора (см. п. 5.6.4)

6.3.Предусмотрен режим настройки датчика для увеличения, уменьшения чувствительности к освещенности или полного отключения оптического датчика. Режим настройки включается одновременным нажатием и удержанием более двух секунд  кнопок 2 и 3. Необходимо выбрать кнопкой 2 раздел «Оптический датчик» и войти, нажав кнопку 3. На дисплее 1 отобразится цифровая шкала настройки, состоящая из 10 цифр и положение «Выкл». Увеличение цифрового значения в настройках уменьшает  чувствительность оптического датчика (для срабатывания при наименее слабых уровнях освещенности). Положение «Выкл» переводит рециркулятор в постоянный режим работы, оптический датчик при этом не оказывает влияние на функционирование рециркулятора. Для сохранения выбранного значения необходимо нажать и удерживать более двух секунд кнопки 2 и 3  или не нажимать кнопки более 60 секунд. Функция автоматического отключения  рециркулятора реализована для уменьшения энергопотребление и продления ресурса UV-C ламп по сравнению с режимом постоянной работы рециркулятора.

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1.Перед эксплуатацией  рециркулятора необходимо внимательно изучить настоящий паспорт.

7.2.ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить замену фильтрующего элемента или ремонт рециркулятора, включенного в сеть 220 В.

7.3.Прямое UV-C излучение вредно воздействует на кожу и слизистые, поэтому при возникновении любой неисправности, при которой UV-C излучение проникает наружу, рециркулятор подлежит контролю и ремонту. Во избежание воспаления, которое может быть вызвано ультрафиолетовыми лучами при попадании в глаза, запрещается включать рециркулятор при снятом кожухе.

ВНИМАНИЕ! Включение и эксплуатация рециркулятора без заземления не допускается!

7.4.При смене UV-C лампы следует соблюдать осторожность, не допускать нарушение целостности колбы лампы. В случае ее повреждения, необходимо все осколки лампы собрать и утилизировать и место, где она разбилась, промыть 1%-м раствором марганцевокислого калия или 20%-м раствором хлорного железа, для нейтрализации остатков ртути.

7.5.Во избежание воспаления, которое может быть вызвано ультрафиолетовыми лучами при попадании в глаза, запрещается включать рециркулятор при разобранном корпусе.

7.6.В качестве принятие мер предосторожностей с целью предотвращения случайного столкновения,  в случае использования рециркулятора на подставке в помещении, размещать рециркулятор на подставке таким образом, чтобы это не препятствовало свободному перемещению людей. Не допускается использование рециркулятора в режиме постоянного функционирования без надлежащего контроля.

- УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Отходы, образующиеся при утилизации рециркулятора и его принадлежностей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

8.2.Материалы, из которых изготовлен рециркулятор, не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ, при температуре окружающей среды.

8.3. UV-C лампы после выработки полезного ресурса подлежат утилизации как отходы 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак», методы обращения  согласно «Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681».

- ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

9.1.Извлечь рециркулятор из транспортной тары.

9.2.Произвести внешний осмотр, изучить техническую документацию на рециркулятор.

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

· отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность

· наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, состояние сетевого шнура и вилки

Перечень основных проверок технического состояния приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Содержание работ, методы и средства проведения проверок технического состояния | Проверка работоспособности | Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром при его легком покачивании и прокручивании вблизи мест заделки без применения специальных инструментов и оборудования. Внешний осмотр элементов крепления рециркулятора к стене или подставке передвижной на предмет механических повреждений. Проверка подставки передвижной при ее использовании с рециркулятором. |
| --- | --- | --- |
| Технические требования | Функционирование рециркулятора согласно Разделу.10 «Порядок работы» | На поверхности шнура не должно быть разрывов, через которые могли бы просматриваться токоведущие жилы и заделка шнура должна быть прочной и исключать перемещения в отверстие заделки. Штыри сетевой вилки не должны быть изогнуты. Системы крепления рециркулятора не должны иметь механических повреждений и трещин. Подставка передвижная не должна иметь люфта сопряженных деталей в местах соединения метизами, колесные опоры должны вращаться без закусываний и применения большого усилия. |

9.3.Проверить комплектность рециркулятора.

9.4.После транспортирования рециркулятора в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

9.5.Произвести обработку рециркулятора методом протирки наружных поверхностей средствами дезинфекции, разрешёнными к применению в бытовых целях.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1.Эксплуатация рециркулятора разрешена при номинальном питающем напряжении и нормальных условиях, за которые принимаются: напряжение питания 220 В±10%, частота 50 Гц, температура окружающего воздуха  25±10°C, относительная влажность воздуха  65±15%, атмосферное давление (84 – 106,7 кПа, 630-800 мм.рт.ст.).

10.2.Рециркулятор должен размещаться в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха происходили беспрепятственно. Рекомендованный способ размещения рециркулятора - вертикальный. Не рекомендуется располагать рециркулятор рядом с оконными, дверными проемами и рядом с решетками приточно-вытяжной вентиляции.

10.3.Разместить рециркулятор в выбранном месте.

10.4.Работа рециркулятора в различных режимах:

10.4.1.Включить подводящий кабель в розетку напряжением 220 В. Включить  сетевой переключатель в положение «ВКЛ».

10.4.2.Рециркулятор допускает три режима работы, в зависимости от выбранного положения настройки «Оптический датчик»:

-крайнее правое положение шкалы настройки, непрерывная работа рециркулятора, отключаемая и включаемая исключительно переключателем «Сеть»;

- любое из положений шкалы настройки, кроме крайних значений, работа в течение 70 минут с последующим переходом в режим отключения по оптическому датчику.

- крайнее левое положение шкалы настройки, работа в течение 70 минут с последующим отключением рециркулятора. Повторный пуск возможен только при повторном включении переключателя «Сеть».

10.5.В присутствии людей применение рециркулятора рассчитано на его непрерывную работу.  В отсутствии людей при работе рециркулятора рекомендовано включить функцию "оптический датчик" Также  периоды включения/ выключения рециркулятора в присутстии людей не регламентированы.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1.Для обеспечения надежной работы рециркулятора проводить своевременное техническое обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим Паспортом.

11.2.При вскрытии рециркулятора и проведении профилактических работ следует иметь в виду меры безопасности, указанные в разделе 7.

11.3.Замена ламп должна проводиться через 9000 часов  горения. При достижении 8000 часов наработки на дисплей рециркулятора выводится предупреждающая надпись «ЗАМЕНА UV-C ЛАМП  ЧЕРЕЗ ХХХХ ЧАСОВ». При суммарном времени наработки 9000 часов на дисплей выводится надпись «ЗАМЕНА  UV-C ЛАМП». Необходимо провести процедуру замены ламп с обнулением счетчика наработки.

Для проведения данного вида обслуживания необходимо выключить рециркулятор (сетевая кнопка переключается в положение "ВЫКЛ"), вынуть вилку сетевого кабеля из розетки, извлечь декоративные заглушки и отвинтить 10 элементов крепления под ними, разобрать корпус рециркулятора на две половины, получив доступ к зоне размещения UV-C ламп. Заменить UV-C лампы. Поверхность колб UV-C ламп и отражателя протереть тампоном, смоченным средствами на основе спиртов  или спиртовыми салфетками. Сборку и подключение рециркулятора к сети производить в обратной последовательности.

Обнуления счетчика наработки производится в меню «НАСТРОЙКА». Процедуру проводить после замены UV-C лампы при полностью собранном корпусе рециркулятора.

11.4.Обработку рециркулятора методом протирки наружных поверхностей средствами дезинфекции, разрешёнными к применению в бытовых целях проводить один раз в месяц.

11.5.Замена фильтрующего элемента производится один раз в шесть месяцев.

- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

12.1.Общие положения.

12.1.1.Текущий ремонт производится специалистами ремонтных предприятий.

12.1.2.При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 7 настоящего руководства.

12.2.Содержание текущего ремонта.

12.2.1.Текущий ремонт включает следующие этапы:

- обнаружение неисправностей;

- отыскание и исправление неисправностей;

- проверка работоспособности рециркулятора после ремонта.

12.3.Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

12.4.После выполнения текущего ремонта проведите проверку технического состояния (п.9 и п.10).

- ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

13.1.Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранение приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| На дисплее надпись «ОТКАЗ UV-C ЛАМП» | Вышла из строя лампа. | Заменить лампу |
|  | Вышел из строя ЭПРА (электронный балласт). | Заменить ЭПРА (электронный балласт) |
|  | Вышел из строя предохранитель | Заменить предохранитель |
| Не работает вентилятор. На дисплее надпись «ВЕНТИЛЯТОР НЕ АКТИВЕН» | Вышел из строя вентилятор. Плохой контакт разъема вентилятора. | Заменить вентилятор. Проверить разъем. |
| Не работает оптический датчик | Малая чувствительность в настройках. Загрязнено окно датчика Неисправность платы управления. | Выполнить настройку согласно раздела 6. Очистить зону окна оптического датчика Заменить плату управления |
| Рециркулятор ненадежно закреплен на стене | Повреждены подвесные системы | Отремонтировать подвесные системы. |
| Рециркулятор неустойчиво расположен на подставке передвижной | Повреждены подвесные системы. Ослаблены моменты затяжки метизов (болтов и гаек) | Отремонтировать подвесные системы. Произвести затяжку метизов до устранения люфта элементов. |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1.В случае отказа рециркулятора или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при ее первичной приемке владелец рециркулятора обязан направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

· заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца рециркулятора;

· дефектную ведомость;

· гарантийный талон.

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

15.1.Транспортировать рециркуляторы и принадлежности следует при температуре от - 50 °C до + 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.

15.2 При погрузке и выгрузке удары и толчки не допускаются.

15.4 Рециркулятор в упакованном виде должен храниться при температуре от 5°С до +25°С и относительной влажности воздуха не более 80%. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию. При хранении коробки с изделиями должны укладываться по высоте, обеспечивающей их целостность.

15.5 Оборудование транспортируют любым видом транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности и комплектности оборудования.

15.6 Транспортирование и хранение рециркулятора без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность рециркулятора. Повреждения рециркулятора в результате транспортирования или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.1.Гарантийный срок хранения рециркуляторов -  12 месяцев с даты производства. Гарантийный срок эксплуатации рециркуляторов – 12 месяцев с даты продажи конечному потребителю (см. гарантийный талон), но не более 24 месяцев с даты производства.

17. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HP15.B.00711/20 Серия RU № 0260443

Срок действия с 05.08.2020 по 04.08.2025 включительно.

Адрес предприятия изготовителя: 		ООО «Ферропласт Медикал»

Юридический. адрес: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос. Приволжский

Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль,  пр-т Толбухина,  д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область,  Некрасовский район, пос. Приволжский

Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90;

E-mail: ferroplast@mail.ru

Сервис центр: тел. 8 (961) 026-74-73;   e-mail: service@ferroplast.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПУСКЕ ПРОДУКЦИИ

Воздухоочиститель-рециркулятор «Ferroplast» («Ферропласт») по ТУ 28.25.14-008-55307168-2020

Модель:

«Ferroplast Clean Air» («Ферропласт Клин Эйр»)

«Ferroplast Clean Air+» («Ферропласт Клин Эйр+»)

Заводской номер________________ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска ____________________      Начальник ОТК_____________        Штамп ОТК

(год, месяц, число)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Воздухоочиститель-рециркулятор «Ferroplast» («Ферропласт») по ТУ 28.25.14-008-55307168-2020.

Модель:

«Ferroplast Clean Air» («Ферропласт Клин Эйр»)

«Ferroplast Clean Air+» («Ферропласт Клин Эйр+»)

Номер и дата выпуска _________________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен__________________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием___________________________

Города______________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия ________________ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Воздухоочиститель-рециркулятор «Ferroplast» («Ферропласт») по ТУ 28.25.14-008-55307168-2020.

Модель:

«Ferroplast Clean Air» («Ферропласт Клин Эйр»)

«Ferroplast Clean Air+» («Ферропласт Клин Эйр+»)

Номер и дата выпуска _________________________________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен__________________________________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием___________________

Города______________________________________________________________________

М.П. Руководитель ремонтного предприятия ________________ (подпись)